** GC CERASMART

** HİBRİT SERAMİK CAD/CAM BLOK

- Ürün yük absorbe eden hibrit seramik cad/cam blok olmalıdır.

- Ürünün içeriğinde resin matrix % 29 , nano ceramıc % 71 olmalı ,partikül büyüklüğü iki farklı boyut ta 20 nm ve 300 nm içermelidir.

- Esneme kuvveti 230 MPa ,kırılma enerjısı 2.2 MPa olmalıdır.

- Metalsiz indirek restorasyonlarda, full kuron, inley, onlay, lamine veneer, implant destekli kronlarda kullanılabilmelidir.

- Restorasyon dizaynı yapılırken minimum boyutlara uyulmalıdır.

- Marjinlerde minimum duvar kalınlığı 1.5 mm, 1.0 mm olmalıdır. Marjinleri derin chamfer veya yuvarlatılmış basamak şeklinde prepare edilmelidir.

- Inley ve onleylerde tüm ara kenar ve açılar yuvarlatılmalıdır. Karşıt dişte direk oklüzal temastan kaçınılmalıdır.

- Restorasyonun minimum kalınlığı pit ve fisürlerde 1.5 mm, kasp alanlarda 1.5 mm olmalıdır.

- Kazıma işleminde CERASMART (GC) programını veya kompozit rezin blok materyaller milling programınında kullanılabilmelidir.

- Orta ve ince silikon disk ile bitirim ve cilalama yapılabilmelidir.

- Ürünün 5 Vita rengi  2 farklı translüsentlikte , renklerde opalesence ve floresence özellikleri olmalıdır. Ve radyoopasitesi 300 Al olmalıdır.

- Yüksek Translüsent (HT): A1 HT, A2 HT, A3 HT, A3.5 HT, B1 HT

- Düşük Translüsent (LT): A1 LT, A2 LT, A3 LT, A3.5 LT, B1 LT

- Bir bleach renk (BL)

- 3 farklı boyutta: 12, 14, 14L’si bulunmalıdır.

- Her kutuda 5 adet blok olmalıdır.

- Ürünün raf ömrü  en az 48  ay olmalıdır

- Ürünün özelliklerini ve kullanım şeklini anlatan türkçe kullanım kılavuzu olmalıdır

- Ürünün MSDS olmalıdır.

- Ürün Sağlık Bakanlığından onaylı olmalıdır.

- Numune verilecektir ve numune deneme sonucu kurumun beğenisi doğrultusunda alımına karar verilecektir.