T.C.

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DEKANLIĞI

BUHAR KİMYASAL İNDİKATÖRÜ TEKNİK ŞARTNAMESİ

| Hazırlayan Klinik/Birim: |  |  |  |  |  | Tarih: |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. KONU ve KAPSAM: |  | Buhar Kimyasal İndikatör Alımı. |  |  |  |  |  |  |
| 2. GEREKÇE: |  | Fakültemiz kliniklerinde kullanılmak üzere. |  |  |  |  |  |  |
| 3. GENEL İSTEK VE ÖZELLİKLER : |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Doymuş buhar, zaman ve sıcaklık parametrelerine duyarlı olmalı. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2) | 118 0C(2450F ) den 138 0C (2800F) ‘ e kadar olan tüm gravite ve ön vakumlu buhar otoklavlarında paket kontrolünde kullanılmalı. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3) | EN- 867-1:1997 standartlarına göre D sınıfı çok parametreli indikatör standardını karşılamalıdır, İSO 11140 Part I standardına göre Class V ve Class VI entegratör sınıfında olmalıdır. |  |  |  |  |  |  |  |
| 4) | İntegratörün üst kaplaması kağıt / polymerik filmle kaplı olmalıdır. |  |  |  |  |  |  |  |
| 5) | Fiziksel ve kimyasal süreçleri kullanmalı. |  |  |  |  |  |  |  |
| 6) | Kesin sonuç vermeli, yorum hatalarına neden olmamalı. |  |  |  |  |  |  |  |
| 7) | Kimyasal madde non-toksik olmalı ve kurşun içermemelidir. |  |  |  |  |  |  |  |
| 8) | Sterilizasyondan sonra renk değişimi 6 ay sabit kalmalı, kayıt olarak saklanabilmeli. |  |  |  |  |  |  |  |
| 9) | Normal oda şartlarında (0-30 oC , %35-60 nem ) saklanabilmeli. |  |  |  |  |  |  |  |
| 10) | Teklifte numune getirilmesi gereklidir. Alınacak ürüne numune kullanıldıktan sonra karar verilecektir. |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. NUMUNE ALMA veya DEĞERLENDİRME : |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Teklifte 1 paket numune getirilmelidir.Numune getirmeyen isteklilerin teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır.Getirilen numuneler alım sonrasında geri istenmeyecek, numune miktarı kazanan firmanın getireceği ürün miktarından düşülmeyecektir.. |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. DENETIM VE MUAYENE METODLARI : |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Numune görülecek ve klinik kullanımından sonra karar verilecektir. |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. AMBALAJLAMA VE ETIKETLEME : |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kalite standart belgelerine sahip olmalıdır. TC Sağlık Bakanlığı onaylı olmalıdır.Mikrobiyolojik ekspertiz raporlarına sahip olmalıdır.Ürünün raf ömrü en az 2 (iki) yıl olmalıdır. |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. GARANTİ ŞARTLARI: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kalite standart belgelerine sahip olmalıdır.TC Sağlık Bakanlığı onaylı olmalıdır. Üreticiden veya ithalatçıdan YETKİLİ SATICI BELGESİ gerekmektedir Ürünün raf ömrü en az 2 (iki) yıl olmalıdır. |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. EKLER: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. YARARLANILAN DOKUMAN (Varsa): |  |  |  |  |  |  |  |  |