T.C.

ONDOKUZMAYIS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DEKANLIĞI

YIKAMA CİHAZI ALKALİ SOLÜSYONU

1.KONU ve KAPSAM: Yıkama Cihazı Alkali Solüsyonu Alımı

2.GEREKÇE: Kliniğimizde kullanılmak üzere

3.GENEL İSTEK VE ÖZELLİKLER:

- Ürün makine ile aletlerin temizlenebilmesi için alkali özellikte olup farklı su sertliği derecelerinde de tam etkili bir genel temizleyici olmalıdır

- Ürün makine ile aletlerin temizlenebilmesi için alkali özellikte olup farklı su sertliği derecelerinde de etkisini gösteren kimyasallar içeren özellikte olmalı.

- Ürün yıkama makinesinde kullanımında mükemmel gözle görülür bir temizlik yapmalı,köpürme oranı düşük olmalıdır.

- Formülündeki köpüğü ve korozyonu engelleyici özel maddelerden dolayı rahatsız edici köpüklerin oluşmasını engellemeli ve makine parçalarını korozyona karşı korumalıdır.

- Ürün 93 derecede tek bir işlemde ışığa dayanıklı alet ve materyallerin temizlenmesini ve dezenfeksiyonunu,60 derecede ısıya dayanıksız materyallerin koruyucu temizliğini sağlamalıdır.

- Ürün 93 derece ısılara kadar kimyasal yapısı dayanıklı olmalıdır

- Ürün 93 derece ısıda makinede ve cerrahi aletler üzerinde temizliği ve termokimyasal dezenfeksiyonu yapar özellikte olmalı

- Ürün yüksek ısılarda yıkanan cerrahi aletlerin çelik ve kaplama yapısını korur özellikte olmalıdır.

- Ürünün içeriğinde potasyum,hidroksit,fosfat,silikat,kompleks oluşturucular ve korozyon engelleyici maddeler bulunmalıdır.

- Ürünün kullanım konsantrasyonu %0,1-%0,5 aralıklarında olmalıdır.

- Ürün pH değeri 11,5 -13,5 arasında (1%)de ve yoğunluğu 0,5-1,0 gram /cm arasında olmalıdır.

- EN ISO 15883 standardına göre tıbbi alet temizleme verimliliği için gerekleri yerine getirmiş olduğunu gösterir belge ihale dosyasına sunmalıdır.

- Her 20 litreye 1 adet olmak üzere yıkama sonrası protein kalıntıların tespiti için kendinden sıvı ihtiva eden ve kullanım öncesi kontaminasyonu engellemek için ek bir işleme ihtiyaç duymadan aktif hale geçebilen ikinci bir nemlendirme işlemine ihtiyaç duymadan kullanılacak şekilde dizayn edilmiş protein testi ve testin yorumlanması için gerekli okuma cihazının ürünler bitene kadar talep eden hastanelere teslim edilecektir. ürün isteğe bağlı manuel olaraktan kullanılabilmelidir.

- Çapraz kontaminasyon riskine ve dezenfeksiyon güvenilirliği açısından Alkali solüsyon ve nötralize solüsyon aynı marka alınacak ve takım olarak kullanılacaktır. Teklif veren firmaların bu durum göz önünde bulundurularak fiyat vermeleri gerekmektedir.

- Ürün ambalajı nötralizan bidonu ile kullanım açısından karışıklığa sebebiyet vermemesi için mavi kapak ve mavi bidon olmalıdır.

- Numune denenerek karar verilecektir.  Ürünün teklifini veren firma tarafından ilgili birim sorumlusuna kullanım demosu yapılarak ürün uygunluğu alınmalıdır.

4.NUMUNE ALMA veya DEĞERLENDİRME: Teklifte numune getirilmelidir.

5.DENETİM VE MUAYENE METODLARI: Numune görülerek değerlendirilecektir.

6.AMBALAJLAMAVE ETİKETLEME:

7.GARANTİ ŞARTLARI:

8.EKLER:

9.YARARLAN1LAN DOKUMAN (Varsa):