T.C.

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DEKANLIĞI

BOWİE-DİCK TEST PAKETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1.KONU ve KAPSAM: Bowie- Dick Test Paketi Alımı.

2.GEREKÇE: Fakültemiz kliniklerinde kullanılmak üzere.

3.GENEL İSTEK VE ÖZELLİKLER:

1-Hızlı etkili ve tek kullanımlık olmalı.

2-Test paket halinde bulunmalı , kağıt katmandan oluşmalı, ortasında indikatör kağıdı

bulunmalıdır.

3-Test kağıdındaki renkli indikatörler, işlem sonrası renk değiştirmelidir, geri dönüşümlü                   kağıttan yapılmış olmalı.

4-132 o C – 134 o  C ön vakumlu tip otoklavlar da , 3,5 dk. İçinde homojen renk değişimi         gerçekleşmelidir.

5-İndikatör kağıdının ön yüzünde üretim ve son kullanma tarihi olmalı , sonuç ve diğer bilgilerin yazılabileceği yazma bölümleri bulunmalıdır.

6-Test paketi, işlem öncesinde olduğu gibi, işlem sonrasında da paketin kolayca açılabilmesini sağlayan iç içe geçmeli paket dizaynın da olmalıdır.

7-Test paketi üzerinde maruziyet gösteren indikatör nokta olacaktır.

8-Test üzerindeki tespit etiketi , vakum sonucu meydana gelen genleşmeye toleranslı olmalı yırtılmamalı yerinden çıkmamalı paket açılmamalıdır.

9-Test sonucundaki renk değişikliği sabit kalmalı indikatör kayıt için saklanabilmeli

10-Paketin üzerinde lot numarası üretim tarihi ve son kullanma tarihi bulunmalıdır.

11-Normal oda koşullarında saklanabilecektir.(0-30 o C  , % 35-60 nem)

12- ISO 11140 /  4 ve 1 ile uyumlu olmalıdır.

4.NUMUNE ALMA veya DEĞERLENDİRME: Teklifte 2 Adet  numune getirilmelidir.Numune getirmeyen isteklilerin teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır.Getirilen numuneler alım sonrasında geri istenmeyecek, numune miktarı kazanan  firmanın getireceği ürün miktarından düşülmeyecektir. Firmalar şartnamenin her maddesine uygunluklarını belirten şartnameye uygunluk belgesini ve ispatlayıcı asıl ya da noter tasdikli evraklarını dosyalarına eklemeleri gerekmektedir. Söz konusu belge ve ispatlayıcı evrakları dosyalarına eklemeyenlerin teklifleri değerlendirme dışı kalacaktır.Firmalar yetkili imalatçı – ithalatçı-bayi(teklif veren ) zincirini asıl yahut noter tasdikli evraklarla belgelemeleri gerekmektedir. Tedarik zincirini belgelemeyen firmaların teklifleri değerlendirme dışı kalacaktır.

5.DENETİM VE MUAYENE METODLARI:Numune görülerek değerlendirilecektir. 6.AMBALAJLAMA VE ETİKETLEME: Ürün orijinal ambalajında  olmalıdır. BS EN 867-1, BS 7720 ‘ ye ve EN 867-4 standartlarına  uygunluğunu gösteren bağımsız BSI sertifikası bulunmalıdır ve paket üzerinde de yer almalıdır.

7.TESLİMAT VE GARANTİ ŞARTLARI: Raf ömrü üretimden itibaren en az 3 yıl olmalıdır