T.C.

ONDOKUZMAYIS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DEKANLIĞI

BİYOLOJİK  İNDİKATÖR TEKNİK ŞARTNAMESİ

1.KONU ve KAPSAM: Biyolojik İndikatör Alımı

2.GEREKÇE: Fakültemiz kliniklerinde kullanılmak üzere.

3.GENEL İSTEK VE ÖZELLİKLER:

- Kalite standartları gereği, ürünün ve sterilizasyon işleminin güvenirliği açısından indikatör ve inkübatör cihazı orjinal ve aynı marka olmalıdır. İnkübatör cihazı otomatik çalışmalı, kullanıcı müdahalesine imkan vermeyecek şekilde fabrika ayarları ile ısı ve programları hazır bulunmalıdır.

- Geobacillus stearothermophilus sporu içermelidir.

- Biyolojik ölümün gerçekleştiği durumda  (-) negatif sonucu, fluorescence ışıma tekniği ile en geç 1 saat içinde gösterebilmelidir.

- Biyolojik ölümün gerçekleşmediği durumda (+) pozitif sonucu 1 saat içinde göstermelidir.

- Medya özel cam tüp içinde besiyeri ve çift indikatör sistemi (enzimatik reaksiyon ve renk değiştirme) içermelidir.

- Kuru strip ve medyayı muhafaza eden tüp polipropilenden yapılmış olmalıdır.

- Tüp kapağı sterilizan maddenin geçişini sağlayan, bakteri bariyerli, hidrofobik filtreli, delikli ve polipropilenden yapılmış olmalıdır.

- Tüp üzerinde son kullanma tarihi ve kimyasal indikatör şeritli etiketi bulunmalıdır.

- Sterilizasyon sonrası cam tüp kırılarak sporlar “medya” ile temas ettirilmelidir.

- Orjinal okuyuculu  inkübatörde 1 saat inkübe edilmelidir.

- İnkübatörün sonuçları dökümantasyon aracılığıyla saklanabilmesi için sonuçların çıktısını veren bütünleşik yazıcısı bulunmalıdır.

- Yetersiz sterilizasyonda inkübatörün kırmızı ışığı yanmalı ve cihaz sesli uyarı vermelidir. Ayrıca entegre yazıcısından çıktı vermelidir.

- Başarılı steriliazsyonda inkübatörün yeşil ışığı yanmalı ve entegre yazıcısından sonuç vermelidir.

- İnkübatör ayrıca USB kablo aracılığıyla bilgisayara bağlanabilmeli ve kendi programıyla inkübasyon süreci bilgisayardan takip edilebilmeli ve sonuçları arşivleme amacıyla saklanabilmelidir.

- Raf ömrü üretim tarihinden itibaren en az 2 yıl olmalıdır.

- Normal oda şartlarında (15-30ºC, %35-60 nem) saklanabilmelidir.

- Biyolojik İndikatörün ISO 11138-1,3 standartlarına uygun olduğunu tescil eden uluslararası akredite bir kurumdan alınmış test raporu bulunmalı ve bu rapor ihale dosyasında sunulmalıdır.

- İlgili biyolojik indikatörün Türkiye'de satış yetkisine dair Türkiye ana dağıtıcı firmanın apostilli üreticiden Yetki Belgesi ve üreticiden alınmış Teknik Servis Belgesi ihale dosyasında sunulmalıdır.

- İnkübatörün EN 61326-1:2006 & 89/336/ EEC (Elektromanyetik Uyumluluk Direktifi); 73/23/ EEC (Düşük Voltaj Direktifi); ve EN 61010-1:2010 &  EN 61010-2-10:2014 (Elektrikli cihazlar için ölçüm, kontrol ve laboratuvar kullanımı için emniyet gereklilikleri) Standartlarına uygun olduğunu gösteren Üreticinin Uygunluk Beyanı bulunmalıdır.

4. NUMUNE ALMA veya DEĞERLENDİRME :

Teklifle birlikte numune (numuneyi deneyebilmek için inkübatör cihazı) verilecektir.

5. DENETIM VE MUAYENE METODLARI :

Numune görülecek ve klinik kullanımından sonra karar verilecektir.

6. AMBALAJLAMA VE ETIKETLEME :

Kalite standart belgelerine sahip olmalıdır. TC Sağlık Bakanlığı onaylı olmalıdır.Mikrobiyolojik ekspertiz raporlarına sahip olmalıdır.Ürünün raf ömrü en az 2 (iki) yıl olmalıdır.

7. GARANTİ ŞARTLARI:

Raf ömrü üretim tarihinden itibaren 2 yıl olmalıdır.